中央研究院天文及天文物理研究所

採購標的規格說明
Spec. of Purchase Item

採購案號: 1150305

採購標的及數量: 傅立葉轉換光頻譜分析儀及光源一式


Fourier Transform Optical Spectrum Analyzer
傅立葉轉換光頻譜分析儀: 數量一台

1. 操作範圍: 250 nm - 2.5 µm (40 000 - 4000 cm -1 )
I. 頻譜解析度(Resolution): 至少1.9GHz
II. 頻譜準確度(Accuracy): +/- 0.2
III. 頻譜精確度(Precision): ≤ 0.2 ppm
IV. 波長計解析度: 0.1 ppm
V. 波長計顯示解析度: 至少9位元顯示
VI. 波長計準確度: +/-0,5 ppm
VII. 波長計精確度: ≤ 0.2 ppm
VIII. 最大輸入連續波功率: 10 mW (10 dBm)
IX. 輸入損傷閾值: 20 mW (13dBm)
X. 功率電平準確度: +/- 0.4 dB
XI. 光拒斥比: 40 dB
XII. 偏振相關性: +/- 0.2 dB
XIII. 輸入光纖適配規格:
i. FC/PC接頭
ii. 所有單模光纖，包含氟化物單模（SM）光纖
iii. 纖芯直徑小於或等於 50 µm、且數值孔徑(NA)小於或等於 0.22的石英多模光纖
iv. 纖芯直徑小於或等於 100 µm、且數值孔徑(NA)小於或等於 0.26的氟化物多模光纖
XIV. 儀器面板特殊要求
i. 可接收直徑小於或等於 10 mm 的準直光束
ii. 紅色對準雷射光束輸出（引導對光用的紅色指示光，636nm）
iii. 四個 4-40 螺紋孔，可擴充Thorlabs 60mm籠式機構系統
2. 至少四種分辨率設定和至少三種靈敏度級別 
3. 前面板可存取頻率鎖定雷射進行波長校準
4. 至少兩個光纖輸入端口
5. FC/PC 形式光纖耦合輸入接口
6. 外部同步的觸發輸入接頭
7. 內建軟管接口，可擴充外接氣體功能
8. 儀器內建把手以方便搬移
9. 操作軟體及說明書
10. 儀器輸入電壓: 100~240VAC
11. 保固: 至少2年
Fiber-Coupled Xenon Light Source光源: 數量一台
1. 波長範圍: 240 nm -1200nm
2. 隨機附輸出光纖並可以與傅立葉轉換光頻譜分析儀對接 (M111L01 Patch Cable Ø105 µm, 0.22 NA, SMA905 接頭)
3. 光纖耦合輸出功率:	至少3.5 mW
4. 自由空間輸出功率:	290 mW（典型值）
5. 光纖耦合色溫:	5400 K（典型值）
6. 自由空間色溫:	5800 K（典型值）
7. 輸出功率漂移:	每小時 0.12%（典型值），每攝氏度 0.1%（典型值）
8. 輸出功率穩定性: 小於0.5%
9. 燈泡壽命: 至少2000 小時
10. 快門開關時間:	不超過5 ms
11. 快門重複頻率:	最大10 Hz（脈衝串）
12. 燈泡功率監測器: 0-5V 類比量
13. 外部快門控制:	0-5V CMOS (高/低電平控制)
14. 電源:	100-240 VAC，50-60 Hz
15. 工作溫度:	0 - 45 °C
16. 儲存溫度:	-15 - 70 °C
17. 保固: 至少1年

其他：
本案含安裝技術服務支援
驗收時提供保固證明書
