採購標的： 高效液相層析系統(HPLC)

規格如下：

- 幫浦系統（Pump）

- 四溶媒混合系統

- 流量：0.001~10mL/min，並可以0.001mL/min增加

- 流量精確度：≦0.07% RSD

- 輸液系統：雙石英推桿設計

- 最大壓力：至少可達400bar

- 具自動測漏功能，洩漏則會自動關閉pump並具有早期警訊設計（EMF）

- 為雙活塞是可變衝程體積（Variable Stroke）設計之幫浦，以降低脈衝

- 內含線上脫氣裝置

- 折射光檢測器（RID）

  - 偵測方式：Refractive index

  - 偵測範圍：1.00-1.75 RIU

  - 樣品槽容量：8μL

  - 最大耐壓：5bar

  - 最大使用流速：5mL/min

  - Optical溫度控制範圍：室溫以上5℃至55℃

  - 可以操作軟體空至自動purge之設定

  - 具有recycle valve

- 液相層析智能助手

  - 具10吋彩色觸控面板之介面控制器

  - 即時儀表板能簡化HPLC的日常操作，確保系統運行順暢

  - 提供Maintenance、Diagnostics及Troubleshooting資訊

- 儀器控制及數據處理系統

  - 以Microsoft Windows 11以上作業系統

  - 儀控介面為LAN（RJ45）高速網路數據方式銜接

  - 完全由電腦控制及設定相關之系統操作，含幫浦與偵測器，並進行自動化操作

  - 能匯入同品牌既有之實驗數據